## Sheet1
宁德市疾病预防控制中心旋转蒸发仪挂网议价项目技术规格和商务偏离表
供应商名称： |  |  | 日期：
序号 | 参数 | 响应文件应答 | 是否偏离 | 备注
（一） | 旋转蒸发仪主机
1 | 仪器主机电动升降，具有安全停止功能，最低点设置0~60mm，高度可调。
2 | 间歇性的左右旋转，间歇时间可调0~60s。
3 | **转速范围：5-280 RPM，最低转速不高于5rpm,TFT大屏幕显示。
4 | 内置真空控制器和冷却水温度监测系统，真空度，转速，进出水温差，冷却水流量在同一控制面板数字显示，直观。
5 | 中英文等多有语言控制面板可显示进出水温差和蒸馏曲线，轻松实现自动梯度蒸馏和定量蒸馏功能。
6 | **三层冷凝管设计，全部可通冷却液，全方位冷凝。冷凝面积不低于1500cm2。
7 | 内置定时功能，方便实现重复性实验。
8 | 平稳启动，转速100RPM，有效防止热水泼溅。
9 | 智能化全自动蒸馏：具备自动沸点识别功能，自动调至未知溶剂的最佳蒸馏参数，防爆沸。
10 | 内置溶剂数据库，包含常规40种溶剂的蒸馏参数，并可自定义其他溶剂的蒸馏参数。
11 | **具有定量蒸馏功能，可以满足国家标准要求的定量浓缩实验等。
12 | PTFE带不锈钢弹片的密封圈，耐磨耐腐蚀。
13 | 电源中断时，蒸发瓶将自动提升至加热锅以上位置，保护样品。
14 | 专用退瓶旋钮便于取出紧密结合的蒸发瓶。
15 | 可提供免费试用Labworldsoft软件来控制旋转蒸发仪，实现多功能梯度功能和自动蒸馏。
16 | 配套真空缓冲瓶，保护隔膜泵。
（二） | 加热锅
1 | 控温范围：RT-180℃ 数字显示。设置精度：1℃，温度偏差不高于±1℃。容积不少于3L，加热功率1300W。
2 | 红外接口用于加热锅和旋转蒸发仪主机间的数据传输和控制。
3 | **安全温度调节范围：50~190°C，非固定安全温度，根据实际需要调节。
4 | 底部采用斜坡设计，快速升温，有效缩短实验前期的等待时间，最大程度利用有效容积。加热锅可以单独使用，水油浴一体。
5 | 带锁定功能键，避免误操作。
（三） | 真空泵
1 | 变频四级隔膜真空泵，泵速285-1200rpm可调，可显示。
2 | 无油干式运行，应用于低真空范围。
3 | 抽气速率1.32m3/h（22 L/min）。
4 | **最低真空度不高于2mbar。
5 | 隔膜及气体接触的部分由PTFE耐腐蚀材质组成。
6 | 工作环境：电压：220~240V；允许环境温度：5~40°C。
（四） | RC2 LITE冷却循环系统
1 | 工作温度范围：-10℃~RT。
2 | 操作回流温度（使用外部热）：-10℃~70℃。(温度稳定性：±0.5℃，符合DIN12876标准)。
3 | 制冷功率：在温度20℃时，功率达到400W。
4 | 温度显示：LED数字显示，显示精度±0.1℃(泵：采用压力/抽吸二元一体泵，泵最大压力0.35bar，泵最大吸力0.15bar。适用于内循环或密闭式、敞口式外循环)。
5 | 最大流速：15L/min。
6 | **具有液位观察管，直观清晰。(标配USB/RS232接口，可连接电脑通过labworldsoft软件对实验过程进行控制和记录）。
7 | 保护等级：IP21。
8 | 外形尺寸（W×H×D）：225×385×430mm，重量：24.5kg。
9 | 填充体积：1-3.5L。
10 | 允许环境温度：5-32℃。
11 | 允许环境湿度：80%。
（五） | 其他要求
1 | 旋转蒸发仪套装中所有设备工作电压：220V；允许环境温度：5~32°C；允许相对湿度：80%。
2 | 旋转蒸发仪套装：3年质保，生产厂家在国内有自主和授权的维修点和配件库，配有专业维修工程师和应用工程师，24小时内快速响应。
注：标“**”的参数表示必须满足的条件，不能偏离。